盐雾试验机材料说明

一:机体材质:
1:5MM进口灰白P.V.C板
2:支物架:￠9.5MMSUS304内壁3MM不锈钢管.特殊处理耐腐蚀。塑钢Ｖ形架与不锈钢管角置物，确保试物成３０度斜角．
3:机体支架:SECC槽钢加角铁喷漆.四轮滑行.可推着走（限120或120以上机型）.
4:压力桶采用2.0MMSUS201不锈钢板无缝焊接。
6:发热采用钛管. 使用寿命长,耐腐蚀程度高.
7:机盖采用5MM进口透明压克力板制作.做工精细,外形美观,透明度高
二:机体规格(CH-60/CH90/CH-120):
内箱尺寸:600*450*400(L*M*H)     外箱尺寸:710*560*560(L*M*H)
   内箱尺寸:900*600*500(L*M*H)     外箱尺寸:1050*750*600(L*M*H)
   内箱尺寸:1200*1000*500(L*M*H)   外箱尺寸:1350*1150*600(L*M*H)
三:控制系统： DHC温度控制器，数字显示PID自动演算，SSR输出，高稳定性白金测温探头。盐雾试验时温度误为±1℃。
            压力桶采用亨利定律，于以加温加湿，实验室湿度达到95%以上，符合国家标准。
四：计时系统：采用高精度多功能计时器，试验时间可设定多功能化，可设定0.001S—999.9H.带停电记忆功能，来电后照停电前时间继续工作，直至产品完成要求时间，避免停电后实验重做。
              五：补水系统：采用自动/手动加水系统，具有水位不足时自动/手动补水功能。实验不中断，满足客人多元化环境要求。(自动补水只需接入自来水管即可)
六：加热方式：盐雾实验时采用蒸汽直接加温方式，升温速度快，温度分布均匀,减短待机时间。
七：控制方式:五键式标准型操作。带全侦测故障预警系统。故障发生时可亮灯。
             五键式操作为一个电源开关、一个操作开关、喷雾开关、计时开关、及除雾开关。实验时打开电源开关仪器自动加水,加水完成后打开操作开关.设定好实验温度,仪器自动加温,打开喷雾开关仪器喷雾开始，打开计时，设定时间，实验时间完成后结束.内置手动除雾功能.可在实验过程中摆放或查看产品除去实验积存盐雾。
八：安全保护装置：
               附双重超温保护，在出现温控表故障或加热系统故障时可自动切断加热电源。避免温度过高损坏仪器。
               双重低水位保护，防止实验室及压力桶发热管干烧损坏。
               附超载短路保护。防止出现异常时损坏仪表及仪器内部电控配件。(附实验实盐水桶低盐位提醒,避免盐水做完后实验异常)
九：计量筒：采用内置式雾量收集筒两个(JK-60型一个)。比传统的外置式相比更不易碰坏。
十:喷嘴:精密型石英玻璃喷嘴.保证使用4000个小时不结晶. 喷雾塔附锥形分散器，具有导向雾气、调节节雾量、及均匀落雾等功能。
十一:密封方式:内外箱体连接密封槽,采用水密封.防止盐雾外泄.
十二:控制面板及电器配件:
              温控器（DHC）                     两个
              压力表（台湾）                    一个
              指示灯（台湾）                    六个
              计时器（DHC）                     一个
              积时器 （DHC）                    一个
              控制开关 （台湾）                  五个
              SSR    （台湾阳明）                两个
              继电器（日本欧姆龙）               三个
              感温线（台湾神捷）                 两条
              调压阀（AIRTAC）                   两个
              电磁阀（AIRTAC）                   四个
              水位器（台湾翔阳）                  四个
              发热管（钛管）                       两条
              EGO                                     一个
十三：附件说明：
               V型支物架                  四条（60型）
               O型支物棒 8条（60型）
               氯化钠                      两瓶
               5000ML量杯                  一个
               PH试纸     两包
               50ML量筒                    一个（60型）
十四：温度范围：1：实验室温度：35℃--50℃（可任意设定）
                2：压力桶温度：47℃--63℃（可任意设定）
十五：升温速度：
1：实验室，常温---→35℃       约35分钟
2：压力桶，常温---→47℃       约15分钟
十六：温度精度：±1℃
十七：本机适用于中性盐雾试验（NSS）及腐蚀实验（AASS、CASS）。
十八：本机免费保修一年（人为及不可抗力因素除外）。

十九: 售后服务承诺：
        用户满意是我们的服务宗旨，完善的售后服务使您解除一切后顾之忧，我们坚信一个好的企业卖出去的不仅仅是一台好的产品，更重要的是良好的服务。
      1：严格按照技术规格要求出货，确保货物在质量性能和运行方面完全满足产品的技术要求。
      2：从交货之日起进行一年保修（天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏，不属保修范围），对于超过保修期的服务，只收取相应成本费用。
      3：免费安装试机至正常运转。
      4：免费为贵公司仪器使用人员进行培训及讲解，直到学会为止。
5:本公司产品终生维护.
      本产品符合CNS、ASTM、JIS、ISO等标准。盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。
二十：可根据客户产品规格定做各种非标盐雾试验机。