- 电子产品安全测试仪器的发展与现状

电子产品安全测试仪器的发展与现状
一、电子产品的安全使用 

随着科学技术的飞速发展，在生活水平不断提高的同时，人们的生活习惯随之产生了巨大的变化。电子产品逐渐进入家庭，从电扇到空调、从黑白电视机到彩色电视机、从单缸冼衣机到全自动冼衣机等等。电子产品使人们从重的体力劳动中渐渐解放出来。人们对这些电子产品的依赖与日俱增。使用这些电子产品给我们带来无穷快乐的同时是否意识到它带来的安全隐患。火灾事故经常发生。电子产品的漏电还会直接危及人身安全。电子产品的电磁辐射会影响人们的身体健康…。这些安全隐患的存在引起了世界各国及有关国际组织的普遍关注。纷纷采取措施，加强电气安全标准及相关法规制订。并将其列入市场准入制度的一个重要内容。如国际电工委员会IEC标准。美国UC标准，德国GS标准等等。我国在这方面起步较晚，85年我国加入了“国际电工委员会电工产品合格测试认证组织IEC”后发展较迅速。各类产品的标准都向IEC靠拢特别是“中华人民共和国标准化法”实行。从法律上得到了保证。标准化法规定：国家标准，行业标准，分别强制性标准和推荐性标准。强制性标准必须执行，不符合强制性标准的产品，禁止生产、销售和进口。对推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。


二、目前我国较为普及的几个安全标准 

改革开放后我国的家电行业首先得到了飞速发展，与之有关的“家用和类似用途电器的安全”标准印GB4706、IEC60335-1标准也较早的得到执行。医疗行业近年也发展较快，与之有关的标准有医用电气设备安全通用要求“GB9706.1-1995（IEC601-1-1988001”另外音视频行业。有“音频、视频及类似电子设备安全要求”GB8898-2001，（IEC60065：1998）；信息行业有“信息技术设备的安全”GB4943-2001/（IEC60950-1999）；灯具一般安全要求与试验，灯具行业有GB7000.1（IEC60598-1）；机械行业有“机械安全机械电气设备”（GB5226.1-2002/IEC60204-1：2000）等等。

这些安全标准中一个共同要求是产品必须要符合“耐电压试验”“绝缘电阻的试验”“接触电阻试验”以及“泄漏电流的试验”这四项强制性试验，只要其中一项试验不符合标准要求，产品就判定为不合格产品不准流入市场。

三、安全试验仪（安规仪器） 

电子产品防触电是所有安全标准中最重要也是最基本要求。随着我国家电等行业发展，各类专用电子产品基本安全试验的仪器设备发展迅速。形成了一个崭新的电子仪器设备门类，即安全试验仪（安规试验仪）

1、耐压测试仪 
耐压测试仪，也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。 

耐压测试仪基本要求 

测试电压显示—指针或数显 

泄漏电流显示—指针或数显 

测试时间显示—一般为0-99S 

升压形式—自动或手动 

击穿报警电流可设定应为全量程 

报警形式声光 

误差一般在±5%以内 

2、泄漏电流测试仪 

最新版本的标准，泄漏电流测试已改为接触电流测试 
这两名称有以下二方面的区别： 

①人体模拟阻抗网络有区别 

在4706.1标准中泄漏电流测试仪，人体模拟阻抗网络只有一种。最新版本的标准：人体模拟阻抗网络是引用GB12113-1996（IEC990：1990）图3，图4网络这两个网络是不一样的

②频率响应要求不一样 

新标准要求频率要到1MHz。原来只要求到5kHz。实际上是对放大器的频率响应要求提高了。泄漏电流（接触电流）测试，要求是在加工作电源的状态下测试的。所以泄漏电流（接触电流）测试仪分为二种。一种称无源测试仪—被试设备的工作电源不是由测试仪提供的，必须外加电源。另一种是有源测试仪—被试设备的工作电源是由测试仪提供的。所以测试仪应该有一个输出功率的含义。

3、绝缘电阻测试仪（又称兆欧表） 

绝缘电阻测试仪是用来测量绝缘电阻。 

基本要求： 

测试电压500V/DC1000V/DC两档 

测试范围0-500MΩ或1000MΩ 

4、接地电阻测试仪 

又称接触电阻测试仪，接地阻抗测试仪。 

基本要求 

测试电压、交流、直流任选。测电压小于，等于12V，但也有不大于6V的（9706医用标准）。测试电流一般选10A，25A等。要求仪器能输出3-30A的电流。

注：以下期内容为耐电压测试仪，绝缘电阻测试仪基本原理、使用及标定方法