箱式电阻炉

-1200

使用说明书

2011年4月

天虹力拓（北京）科技有限公司

http://www.thlt863.com

一、概述

本电炉为第三代新型产品，其设计新颖，性能稳定，炉体均采用新型纤维炉衬，隔热性能优良，升温快，节能效果显著，采用微机仪表控制，可编制升温曲线，自动升温、保温、降温。其控温精度高，使用寿命长，噪音低，双层炉套结构，炉壁温度低，检修方便等。适用于化学分析，物理测定，功能材料烧结，陶瓷烧结等实验。同时可以根据用户需求，设计制造各种规格。

该箱式高温炉由炉体、升温变压器、控制电路等几部分组成:

测温元件： 铂铑热偶、双铂铑热电偶

加热元件： 优质高温炉丝、硅碳棒、硅钼棒

操作方式：手动/自动无忧动切换

电源：单相380V 50Hz

控制输出方式：PID控制，4-20mA、0-10V输出

工作环境：0-50℃；湿度小于85%；无腐蚀性气体及强电磁感应干扰合。

二、电气控制操作说明：

1、电源开关按钮：仪表电源通电

2、电源指示灯：表示电源接通

3、加热按钮：开关主回路接触器，可以开始加热

4、停止按钮：断开主回路接触器

5、电流表：用来测量加热元件工作电流

三、仪表操作：

附仪表使用说明书一份。

四、电炉操作步骤：

1、合电源总闸。

2、将试样送入炉内，打开电源开关，仪表通电。

（1）按set显示out 00。

（2）按set显示At NO,	再按左移 再按上移NO 变成YES 进入自整定。

(3)按set显示   AL1   10（温度偏差10度报警）。

(4)按set显示   ptn    1(1-8段编程功能）。

(5)按set显示    SEG  1-10.

(6)按set显示    tmr 0.00(运行过程中可显示剩余时间 小时、分钟。

（7)按set      设SV-1   400度(第一目标温度设定值400度）。

（8）按set      设tm-1   00.30（从室温到400度用时 小时00分钟30）。

（9）按set      设out    36.0(限制此段百分之36的功率升温）。

（10）按set      设SV-2    400度。

（11）按set     设tm-2    00.10(相当炉内温度保温10分钟）。

（12）如下面自然降温反复按SET从Su-3 tm-3至Su-8 tm-8设定值均为0.要确认。

（13）设定完毕检查程序无误。

（14）按加热电钮，加热指示灯亮。

（15）按上移至PRO闪烁，程序开始运行.运行结束END闪烁。

（16）运行结束关加热、电源、空气开关。

注意事项:

1、使用前，应检查各部份是否正常，电炉、温度控制器导电系统各连接部份的接触是否良好，导线有无破损、裸露等。

2、避免高温时，长时间敞开炉门或急冷、急热！

3、禁止向炉膛内直接灌注各种液体及溶解金属，经常清理、消除炉膛内的残留物，保持清洁。

4、往炉膛内放取样品时，样品（坩埚）尽量放置在炉膛的中间部位。

5、从高温炉内移取物料时，必须戴防护面罩和防护手套。

6、物料必须先在烘箱内烘干后再入高温炉，防止物料水份过大对炉体造成损伤。

7、高温炉在使用过程中，要加强巡检。

8、温度低于300度才可开门。

9、正常情况下，应该使仪表处于自动控制状态，以防止手动控制时失常。

故障诊断：

1、温控器失灵

首先检查环境温度、湿度是否满足要求，测试电力模块工作是否正常。如为温控失灵，可送回本公司修理。

2、加热器失效

测试加热元件是否损坏，如损伤后，应更换新加热件。

合  格  证

产品名称：高温箱式电炉

使用温度：1100℃

炉 膛 材  料    优质氧化铝纤维制品

加热元件形式：优质高温炉丝    （两面加热）

炉膛尺寸：450X350X350（mm)

电   压：  单相380V 50HZ

功   率：  12KW

出厂日期：2011年04月

检验员：

本产品检验合格，准予出厂。

天虹力拓（北京）科技有限公司

用户意见与问题记录

技术支持电话：

电话:  15313116102

传真：010-62917073

E-mail:sales@thlt863.com

年    月    日

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 设备名称 |  |
| 交货日期 |  |
| 问 题 简 述 |
| 联系方式 |  |