磁氧分析仪

一、S1000系列顺磁式氧含量分析仪产品简介

S1000系列顺磁式氧含量分析仪，该仪器是纯物理测量，无须参比气，无化学药品和电解质的消耗。仪器精度高，操作简单，通气即可使用，测定快速，只需将仪器入口与样气的出口进行对接，五分钟内即可显示氧纯度值。

二、S1000系列顺磁式氧含量分析仪应用领域

- 医用氧纯度检测

- 空分高纯氧监测

- 冶炼行业焊接行业石化行业

- 燃烧系统的过剩氧量分析

- 汽车排放和内燃机检测

- 连续监测系统中的含氧分析

- 监测生物沼气过程分析

- 监测低温气体和燃烧气体

三、S1000系列顺磁式氧含量分析仪产品特点

- 标准19寸机箱/小型盘装机箱，可与微机、PLC集成于成套分析系统中。

- 手动/自动校准。

- LCD液晶显示，操作界面简便实用。

- 内部处理电路采用全新高精度数学模型进行曲线校正，数字化处理，具有高稳定性   和可靠性。

- 标准隔离4～20mA模 拟信号输出，可直接与DCS进行连接。

- 可连续测量SO2、NO、CO、CO2、CH4、O2、C2H4、C3H8、THC、R22等气体

- 可同时分析一至三个组份

- 多路4～20mA模拟输出、R232信号输出

- 智能型仪表，自动标定，故障自诊断

- 精度高，稳定性好

- 菜单式操作，全中文液晶显示，操作简单

- ppm和mg/m3可选

- 极短预热时间，5分钟

四、S1000系列顺磁式氧含量分析仪工作原理

氧气是一种特殊的顺磁性气体，既氧气在磁场中受到吸引力，在测量单元中，氧气的浓度可通过悬挂在非线性磁场中的哑铃的偏转量来测量，氧气的浓度越大，哑铃偏转静止位置越大。哑铃的偏转位置可通过一光学装置，一对光电池和放电器来测定，哑铃上饶有线圈，通过线圈的电流使哑铃复位，复位电流的大小与氧气的浓度成正比。

磁力机械式氧分析仪工作原理示意图如下：

五、S1000系列顺磁式氧含量分析仪工作原理主要技术指标

- 量程：（可根据客户要求定制量程）0.01～2.00 %；0.01～99.99 %；95.00～99.99 %；

- 显示方式：LED数码/ LCD液晶显示；

- 传感器类型：热磁型、冷磁型；

- 防护等级：IP65；

- 最小分辨率：0.01%；

- 测量精度：±1% F.S；

- 稳定性：

- 零点漂移：≤0.5% F.S / 月；

- 量程漂移：≤0.5% F.S / 月；

- 重复性：≤量程的1%；

- 进气压力：86－106kPa；

- 样气流量：0.3～0.4 L/min；

- 样气温度：0℃～50℃；

- 预热时间：空气中预热10分钟；

- 响应时间（T90%）：≤8s；

- 数据刷新率：50ms；

- 信号变送输出：4～20mA电流信号，最大负载750Ω；

- 继电器输出：

- 6转换触点，功能用户自定义；

- 触点容量：3A  220V AC；3A   24V DC

- 通讯端口：标准RS232、RS485、USB及有线无线选配功能数据接口；

- 环境温度：－20℃～+50℃；

- 环境湿度：≤90% 相对湿度；

- 供电方式：220V 交流供电，电压波动不超过20%；

- 使用环境：水平放置，无强烈震动及腐蚀性气体场合；

- 安装方式：盘装或台式；

- 外形尺寸：450mm×500 mm×220 mm；

- 重   量：约35kg；​

各种气体分析仪产品：氧分析仪、氧化锆分析仪、露点仪、氢气分析仪、红外线分析仪、有害体报警仪、可燃气体报警仪、便携式报警仪、工业过程气在线系统、CEMS烟气在线监测系统、NH3氨逃逸在线监测系统等，同时也为企业提供产品咨询、销售.

联系人：仝西甲  电话：188 8836 8581   邮箱：1799005330@qq.com

气体分析仪网址：www.cemsx.com