ZYX-Ⅲ型综合移相器使用说明书

目  录

一、引 言…………………………………………2

二、概述 …………………………………………2

三、主要技术指标 ………………………………2

四、面板结构图   ………………………………3

五、使用方法 ……………………………………4

六、注意事项 ……………………………………5

七、售后服务 ……………………………………5

一、引言

欢迎使用上海菲柯特电气科技有限公司生产中高质量ZYX-Ⅲ型综合移相器.

上海菲柯特电气科技有限公司是一家专业从事电力系统自动化设备研发生产和销售的高科技产业公司，公司位于上海电力科技园，环境优美、交通便利。

为了向广大用户提供技术先进、质量可靠、使用方便的产品，公司实行了一套严格的技术及质量管理体系，并于通过了ＩＳＯ９００２质量体系认证，公司坚持以技术开发为动力，以产品质量为根本，以售后服务保障，回报客户对我们的信赖和支持。

二、概述

ZYX-Ⅲ型综合移相器能在０°～３６０°范围内达到任意角度的超前或滞后移相。本仪器是由移相变压器、数字式相位显示仪、电压电流数显表及电源等单元组成的新一代便携式电工仪器，既能满足三相移相的要求，又能满足单移相器的要求，将变压器移相技术与数字测量技术进行了有机的结合，移相调节精度高，读数准确直观，输出电压、电流可调，输出波形好，运行可靠，操作方便，能满足较高精度的单相及三相交流功率、相位等仪表的测试校验，也能用于电度表的检定装置之中。

三、技术指标

输入电压：三相四线３×３８０Ｖ（２２０Ｖ）

输出电压：三相四线３×（０～３８０）／（０～２２０）Ｖ

三位半数字显示，精度1.0级

输出电流：选择电流输出功能可输出ＡＣ０～２０Ａ电流

三位半数字显示，精度1.0级

最大输出容量：１２００ＶＡ

移相范围：０°～３６０°，精度0.5级

电压波动：粗调≤1.5%、细度≤2.0%

波形失真：输出波形失真度≤输入波形失真度

温升：＜６０0C

绝缘电阻：≥２ＭΩ

耐压试验：1.0KV/min

使用环境：温度：-10°～40°

湿度：＜80%RH

四、面板结构示意图

面板结构示意图（见图１）

３   ４

１

５

６

7          8           9

10        13       14        16

11

15

12                         17

１、电源输入接线拄Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｏ  ２、接地柱

３、输入电源保险管座３Ａ          ４、电压输出接线柱

５、电流输出接线柱                ６、输出电压保险管座

７、输出电压显示表头              ８、输出电流显示表头

９、相位显示表头                  １０、移相锁存键

１１、移相清零显示键              １２、电源开关

１３、输出功能选择                １４、移相细调选择

１５、移相粗调                    １６、输出幅值调节

１７、移相细调

五、使用方法

１．检查面板３、６各保险管是否完好。

２．选择输出功能选择开关13，使用输出电压移相时，开关打Ｕ侧，使用输出０～20A电流对输入电压移相时开关打向Ｉ侧。移相角度及电压、电流值均由表头显示。

３．输出幅度调节旋钮１６逆时针回底，接上输入电源Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｏ，Ｏ为零线，输出Ｎ为零线。

４．合上外部闸刀，打开电源开关，此时７、８、９三表头均应点亮。

５．调节幅度调节旋钮１６至一定值，按１１，此时相位表头应有相角显示，此时调节粗调旋钮１５，如果显示的相角与移相粗调旋钮的方向相反，则表明输入Ａ、Ｂ、Ｃ相序不正确，此时关断外部闸刀，将Ａ、Ｂ、Ｃ中任二红色接线钩对换即可。

６．输出电压Ｕ、Ｖ、Ｗ、Ｎ与输入电压Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｏ间的移相对应关系为：UN—AO,VN—BO,WN—CO同步移相，相角由表头显示，输出电流（０～２０Ａ）对应输入电压ＢＯ移相。

７．开关１３打向Ｉ侧时，电压输出接线柱UN、WN上仍有电压输出，由电压表显示。

８．移相调节：先调节移相粗调旋钮１５至所需角度的大致挡位，再调节移相细调１７，配合细调选择１４，可实现粗调每档上的０°～３０°范围连续移相，其中可通过清零按钮１１由表头９显示移相角度，当调至所需角度时可按锁存键１０锁住表头９显示之值，当需重新显示移相角度时，按清零键１１即可。

六、注意事项

１．本仪器输出零线Ｎ不准与输入零线Ｏ连在一起使用。

２．本仪器所使用保险丝均为３Ａ，作为短路和大量过载的保护，使用时必须符合规定。

３．电源合闸打开电源开关后，若无任何显示，应立即断电，检查输入保险是否完好，若正常，进行故障判断，请与本公司联系。

七、售后服务

1、本仪器保修一年，凡在保修期内用户遵循运输、贮存和使用规则，有质量问题本公司负责保修。

2、仪器使用超过保修期，公司负责长期维修，并跟踪售后服务。

3、若仪器出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理。不得自行拆开仪器，以免增加修理费用和造成仪器无法修复。

4、本说明书的所述指标，仅适于本型号仪器，若有改型恕不另行通知。

# Text boxes

２