2011/7修订

GM-20kV型

可调高压数字兆欧表

# DIGITAL HIGI-VOLTAGE MEGGER

MODEL GM-20kV

使用说明书

## USAGE MANUNAL

中国专利号：ZL00323551.3

上海电力科技园高新企业

上海菲柯特电气科技有限公司

2011．7

用前须知

1，为了运输安全，本仪器出厂时电源插座的保险丝已被取出，用户验收仪器时请放入0.5A保险丝。

2,使用本仪器一定要首先接好安全接地线！！因为本仪器测试电压高，出力强，被测量对象往往又带有工频泄漏或感应上高压干扰电能，这些电能可能足以对人身与设备安全造成危险！！

3，请不要采用人工放电方式检查仪表！！在测试完毕后也应等待本仪表自动放电使电压表回零后才进行例行安全需要的人工放电！因为短路打火放电的强烈电脉冲波如果窜入仪表，它有损仪表内的集成电路！！

4,为保用保修本仪器，请本仪器保管人填写保用保修登记表，传真到专职部门收。

GM系列仪表是1996~97年我国武汉高压研究院、广东省电力部门等向我院提出需要解决我国高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电机电器、远程电力电缆或埋设电缆等电气绝缘电阻特性的测试而从事研制。继5kV、10kV之后20kV规格是近几年年为抗特高压变电站更强干扰而研制，它亦可用于广泛领域的电气绝缘电阻特性测量。它具有下列特点：

1,具有强力抗电场感应干扰能力，达到2mA(50Hz)，已知适应50万伏变电站现场不拆线测量50万伏大型变压器的绝缘电阻参数。

2，测试电源的短路电流＞5mA。适应大容量、大电感、强干扰的测试。

3，电阻测量范围宽广，从0.5MΩ～2000000MΩ。读数准确、分辨力高。

4, 测试电源的电压范围宽广，可选择0.5、1、2.5、5、10、20kV，也可从0V附近平滑调起连续调节到需要的电压。

5，具有计时报时功能，提醒使用者记录、分析被测量对象的吸收比和极化指数。

一，主要技术性能

- 产品规格:

| 型 号 | 测 试 电 压* | 电压准确度 | 短路电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| GM-20kV | 0.5、1、2.5、5、10、20kV | ±（5%+10V） | >5mA |

*--测试电压可从0V附近平滑调起。

- 量程与准确度：

| 量 程（限压） | 电 阻 测 量 范 围 | 准 确 度*** |
| --- | --- | --- |
| 20MΩ/ <2.5kV | 0.01～19.99 MΩ | ±(5%+5字) |
| 200MΩ/ <2.5kV | 5.0 ～199.9 MΩ | ±(5%+5字) |
| 2GΩ | 0.05～1.999 GΩ | ±(5%+5字)* |
| 20GΩ | 0.5 ～19.99 GΩ | ±(5%+5字)* |
| 200GΩ | 5.0 ～199.9 GΩ | ±(10%+10字)* |
| 2000GΩ | 50 ～1999 GΩ | ±(20%+10字)** |

*--GΩ量程定标电压为2.5kV

**--2000GΩ量程为参考量程，用于相对湿度小于70%的干燥环境使用。

***--当测试电压高于8kV，绝缘电阻高于20GΩ后，裸露在空气的高压电极导体由于会电离空气，放出电荷而引起电阻测量数值大大偏低。为此，为准确测量，裸露在空气的高压电极导体应加屏蔽网。

- 抗电场干扰能力：2mA(50Hz)

- 报时、报警功能：秒表显示最大值为19分59秒。20分钟一循环。声响报点为15秒、60秒、每分钟。到点报短促声响的同时电阻读数保持5秒，被测电阻低于量程下限，读数无效时以连续声报警。

- 显示表;三位半LCD数字表头三个，分别显示测试电压、电阻、时间。

- 供电;由内附1.2V/2000mAh镍氢可充电电池10节，共DC12V供电。带交流220V接入对电池充电或浮充电工作。

- 使用环境：温度： 0～40℃，相对湿度：20～90%

- 外形尺寸、重量：315×240×155mm，5kg

二，原理：

本仪表采用相当于传统摇表的流比计法测量绝缘电阻，它以双积分数字电压表的除法功能进行欧姆——数字转换。测试电压0-5-10-20kV是由带反馈的它激式直流电压变换器电路产生。

三，操作部件功能

1.“L”高压输出端：

又可称为线路端，它采用高压电缆接到被测线路，例如接至变压器或电机的绕组、电缆的线芯。

2.“G”保护端：

三电极法测量绝缘材料、电缆的体积电阻时，“G”接到三电极的保护环电极上。保护环是用于消除被测对象的表面电阻和测量回路的泄漏干扰。

当仪器测试电压高于8kV，绝缘电阻高于20GΩ后，裸露在空气的高压电极导体“L”由于会电离空气，放出电荷而引起电阻测量数值大大偏低。为此，为准确测量，裸露在空气的高压电极导体应加屏蔽网，此屏蔽网也是接到此“G”端。

3.“E”接地端：

本仪表安全接大地和连接被测物零端的接线端。自来水管可作为大地端。电机的金属外壳、变压器铁芯、电缆屏蔽层等属于被测物零端。人工放电的地端也接在此零端。

4.高压控制按钮：

它用于控制测试电源。按入时高压从“L”端输出。

5.高压预选旋钮开关：

用于预先选择测试电源电压值。

6.高压调节旋钮;

旋转该多圈电位器的旋钮，可使测试电源电压从0V调起，平滑调至预选值（正常预选值应取电压量程的30%~110%范围内）。

7.电阻量程开关;

旋钮指向数为电阻量程，即上限值。

8.工作电源开关：

仪表的供电电源开关。开关上方的指示灯亮，即表示电池电力正常。

9．浮充供电插座：

用于以交流电220V供电，向仪表电池充电的插座。

10，kV表：

显示L-E之间的测试电源电压值。

11.MΩ/GΩ表：

显示绝缘电阻值。其单位由电阻量程开关决定。

12.数字秒表：

显示测试时间分秒。高压控制按钮按入即开始计时，最大值19分59秒，然后循环工作。

- 操作规程

本仪表初次或前赴现场使用前应进行充电（全程充电时间为8小时，充电指示灯从红变绿），以免到现场使用途中缺电。另外还应采用本仪表的参考电阻附件来检查本仪器工作是否正常、准确，同时以此预选好本仪表的测试电压工作位置。

仪表操作规程如下：

1，准备

本仪表接线前，首先应将‘电源开关’调在关的位置，‘高压控制’按钮应退出！被测物应脱离电网，并且被测各端必须经过人工放电棒接通大地，完全证明安全方可接线！

尤其变电站、发电厂现场受到电网泄漏感应强干扰的被测量对象，事先应通过接大地的多个人工放电棒良好接到所有被测量线路端，避免接线时接线人员被电击，本仪表接线完成后才把被测量端的人工放电棒移开。

- 接线：

把仪表的两个‘E’端接到被测物的地或零端，以及大地。

把仪表的‘L’端接到被测线路端，例如变压器绕组，电缆芯线。

把仪表‘G’端接到被测回路需要消除表面电阻泄漏影响的保护环、屏蔽网（关于保护环、屏蔽网由用户按具体需要自行制作，例如屏蔽网可用多层聚乙烯严密包裹所有‘L’端裸露金属，然后以接到‘G’的铜线缠绕到聚乙烯层外来消除‘L’端裸露对空气放电带来测量体积电阻的误差）。

3，预选测试电源电压：

把‘高压预选’旋钮开关选向需要的测试电源电压。如需要从0V调起时，需要把‘高压调节’旋钮反时针旋转到尽头。

4，接通工作电源：

把本仪表‘电源开关’拨向通，开关上方的指示灯即亮，‘kV’电压表显示应0.00kV。

5，测试启动：

把‘高压控制’按钮按入，这时高压从L端输出，‘kV’表显示L-E之间的电压值，‘秒表’开始计时。

6，测试电源电压细调：

调节‘高压调节’旋钮，可把电压平滑调节到指定值。

7，电阻量程选择：

把电阻量程开关选向需要的量程，或从MΩ档步进向200GΩ量程，如果仪表连续报警，则表示被测电阻太低，应退低档来测量。

8,电阻值读数：

通过MΩ/GΩ表读取电阻值。秒表在高压输出后的15秒、60秒、每隔60秒报时。便于操作者记录。

当兆欧表测量响应时间小小于15秒（达到99%），被测量对象的电容与干扰也不影响仪器的准确读数情况下，关于吸收比、极化指数的计算公式为：

吸收比=R60S/R15S——第60秒的电阻读数÷第15秒的电阻读数

极化指数=R10min/R1min——第10分钟的电阻读数÷第1分钟的电阻读数

9,测试电源电压退出：

将‘高压控制’按钮退出，这时‘kV’表就会徐徐回零，数字秒表也会退出显示。

10,结束：

当‘kV’表显示为0.00kV后，又经过对被测物人工放电棒接通大地，证明安全后即可关机、拆线、告结束。

- 注意事项及其它

1，注意安全，‘L’为高压端！‘E’一定要接大地！

2，检查仪表的好坏，不可在测试电源工作时突然接入的方法检查，而应在测试电源未启动前，先接电阻，后按高压开关。工作中应尽量避免打火放电！因为高压打火放电其电脉冲容易损坏本仪表的集成电路器件，也有损计量用的标准电阻器或被测量对象。

3，仪表的电池充电电路按恒压限流充电法充电，每次充电至满约需要6~8小时，充满电的电池约可供本仪表连续工作6～8小时，为了保证电池的寿命，仪表存放期应每三个月充电一次。

4,仪表现象与故障排除方法

|  | 现 象 | 原 因 | 排除或修理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作电源指示灯不亮 | 仪表内电池组电压不足10V | 需要及时充电。 |
| 2 | 机壳带电击人 | 仪表未接大地！！ | 一定要安全接地！！ |
| 3 | 充电12小时以上，充电指示灯还不变成黄绿色 | 电池有坏 | 取出电池，以新电池重新配组。 |
| 4 | 无高压输出 | 多数属于被测击穿后不及时退出高压使高压推动的功率三极管过负荷烧坏 | 更换功率三极管BU406和它的前置C2482三极管。 |
| 5 | 输出高压很高，不能调节 | 多数属于测量对象频繁击穿打火脉冲窜入造成运放损坏。 | 更换高压发生电路板上的CA3140运放。 |
| 6 | 电阻显示为-1不动或其它不动的数字 | 多数属于同上原因造成。 | 更换电阻表头的双积分AD变换集成块 |
| 7 | 电阻读数摇摆不稳或超差 | 多数属于强干扰引起，例如附近有强放电，用户外加的测量导线摇摆不定或绝缘差 | 采用参考电阻检查。如确认仪表故障，请电话 020-84450500咨询陈工 |
| 8 | 仪器指示灯不亮，不工作。 | 电源保险管未安装或烧断 | 取出电源保险管盒安装入0.5A的保险管 |

5，电池重新配组方法：当仪表内镍氢电池有损坏或供电性能差需要重新配入时，重新配入的十个电池应经过电池容量检测充放电器来检测证明容量基本一致，然后每个电池又经过充满才安装到GM兆欧表内。

六，仪表配置

成套配置:

主机 ………………………………………………1台

2米高压电缆 ……………………………………1条

连接线 ……………………………………………3条

220V电源线………………………………………1条

参考电阻 （100MΩ、1GΩ、10GΩ）………各1个

使用说明书 ………………………………………1本

合格证 ……………………………………………1张

按用户需要时另外供货: (

镍氢电池容量检测充放电器

2米以上（5、8、12米）高压电缆(用户可把短的寄来免费更换)。

七，质量保证

本仪表三年内当正常保管使用而发生故障，专职维修部门负责免费修复（电池除外）。三到十年期的修理也只收取更换部件的成本费。 本仪表技术咨询、修理服务联系电话：020-84450500，联系人：陈工。

八，附图

变电站变压器、电缆的绝缘电阻测量接线图：

可调高压数字兆欧表保用保修登记表

以此立档免费保用和保修。

本产品型别：               机身编号：

| 日 期 | 使用保管人 | 联系方式（地址、电话、传真） |
| --- | --- | --- |

本专利仪器专职维修负责（本表邮寄保管人时签章）

GM系列可调高压数字兆欧表

装箱单

1,主机 …………………………………………1台　　□

2,高压电缆 ……………………………………1条　　□

3,连接线 ………………………………………3条    □

4,220V电源线 …………………………………1条    □

5,参考电阻 （100MΩ、1GΩ、10GΩ） …各1个    □

6,使用说明书  …………………………………1本    □

7,合格证明  ……………………………………1张    □

8,接线保管袋 ………………………………….1个    □

装箱人             装箱日期