001.DP4电流电压表 欧姆表使用说明书V1.0

2.1、主要特点

- 友好的人机界面，易学易用，操作快捷。

- 采用开关电源适应85V-240VAC范围或者24VDC电源供电。

- 模块化结构，灵活配置，方便升级。

- 采用贴片技术(SMT)，设计更加简洁、轻巧。

- 支持多种输入类型，现场配置灵活方便。

- 热电偶、热电阻输入采用非线性修正，测量精度高，稳定性好。

2.2、技术指标

● 输入规格：

交流电压,交流电流.

直流电压,直流电流

扩充规格：在保留上述输入规格基础上，允许用户指定一种额外输入规格（非线性输入可能需要提供分度表）

● 测量精度：0.2级

● 响应时间：≤0.5秒（设置数字滤波参数FiL=0时）

● 输出规格（模块化）：

继电器触点开关输出：220VAC/3A、220VAC/0.8A

可控硅无触点开关输出：100－240VAC/0.2A（持续），2A（20mS瞬时，重复周期大于5S）

SSR电压输出：12VDC/30mA (用于驱动SSR固态继电器)

可控硅触发输出：可触发5－500A的双向可控硅、2个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块

线性电流输出：0－10mA或4－20mA 可定义

● 报警功能：上限、上上限、下限、下下限、正偏差、负偏差等6种方式，最多可输出3路

● 电源：85－240VAC，-15%，+10% / 50－60Hz；或24VDC/AC，-15%，+10%

● 电源消耗：≤5W

● 环境温度：0－50℃

● 环境湿度:＜85%RH

2.3、型号定义

仪表的型号定义如下：

一：型号及含义

DP 4—□□—□        变送：缺省：无；V1：0-5V；V2：1-5V；A1：0-20mA；A2：4-20mA

量程代号

DV：直流电压；DA：直流电流；AV：交流电压；AA：交流电流 R 欧姆表

电流电压表欧姆表

2.4、模块说明

R1A 继电器常开（压敏电阻吸收）输出模块（容量：30VDC/0.8A，220VAC/0.8A）

R1B 继电器常闭触点开关（压敏电阻吸收）输出模块（容量：30VDC/0.8A，220VAC/0.8A）

R1C 继电器常开+常闭触点开关（压敏电阻吸收）输出模块（容量：30VDC/0.8A，220VAC/0.8A）

R2A 大容量继电器常开触点开关（阻容吸收）输出模块（容量：30VDC/3A，220VAC/3A）

R2B 大容量继电器常闭触点开关（阻容吸收）输出模块（容量：30VDC/3A，220VAC/3A）

R2C 大容量继电器常开+常闭触点开关（阻容吸收）输出模块（容量：30VDC/3A，220VAC/3A）

W 1可控硅无触点输出模块（容量：100－240VAC/0.2A）

G 固态继电器驱动电压输出模块（DC 12V/50mA输出）

K1单路可控硅过零触发输出模块（每路可触发5－500A双向或二个反并联的单向可控硅）

K2双路可控硅过零触发输出模块（每路可触发5－500A双向或二个反并联的单向可控硅）

I1光电隔离的可编程线性电流输出模块

S1 光电隔离RS485通讯接口模块

S2 光电隔离RS232通讯接口模块

U1／U2／U3 隔离的5V/12V/24V直流电压输出，可供外部变送器等传感器或其它电路使用，最大电流50mA

例1、

有一台仪表的型号是：DP4-AA500-R1C-R1A-I1-N-N-AC，则它的配置如下：

主机型号：DP4-AA500，交流500V电流表

面板尺寸：96×96 mm

报警输出：继电器常开+常闭触点开关输出模块

辅助输出1：继电器常开输出模块

辅助输出2：光电隔离的可编程线性电流输出模块

辅助输出3：无

输入：温度

电源：85-240VAC

二：直流电压表

| 型号 | 量程 | 分辨力 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| DP4-DV0.2 | 200mV | 100uV | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-DV2 | 2V | 1mV | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-DV20 | 20V | 10mV | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-DV200 | 200V | 100mV | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-DV600 | 600V | 1V | ±1%F.S ±2Digit |

三：直流电流表

| 型号 | 量程 | 分辨力 | 分流器变比 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DP4-DA0.0002 | 200uA | 100nA | 直接输入 | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-DA0.002 | 2mA | 1uA | 直接输入 | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-DA0.02 | 20mA | 10uA | 直接输入 | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-DA0.2 | 200mA | 100uA | 直接输入 | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-DA2 | 2A | 1mA | 直接输入 | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-DA20 | 20A | 10mA | 20A/75mV | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-DA30 | 30A | 100mA | 30A/75mV | ±1%F.S ±2Digit |
| DP4-DA50 | 50A | 100mA | 50A/75mV | ±1%F.S ±2Digit |
| DP4-DA100 | 100A | 100mA | 100A/75mV | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-DA150 | 150A | 100mA | 150A/75mV | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-DA200 | 200A | 100mA | 200A/75mV | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-DA300 | 300A | 1A | 300A/75mV | ±1%F.S ±2Digit |
| DP4-DA500 | 500A | 1A | 500A/75mV | ±1%F.S ±2Digit |
| DP4-DA1000 | 1000A | 1A | 1000A/75mV | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-DA1500 | 1500A | 1A | 1500A/75mV | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-DA2000 | 2000A | 1A | 2000A/75mV | ±0.2%F.S ±2Digit |

四：交流电压表

| 型号 | 量程 | 分辨力 | 电压互感器变比 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DP4-AV200 | 200mV | 100uV | 直接输入 | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-AV2 | 2V | 1mV | 直接输入 | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-AV20 | 20V | 10mV | 直接输入 | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-AV200 | 200V | 100mV | 直接输入 | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-AV600 | 600V | 1V | 直接输入 | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-AV3K | 3KV | 10V | 3KV/100V | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-AV10K | 10KV | 10V | 10KV/100V | ±0.2%F.S ±2Digit |

五：交流电流表

| 型号 | 量程 | 分辨力 | 电压互感器变比 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DP4-AA0.2 | 200mA | 100uA | 直接输入 | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-AA5 | 5A | 2mA | 直接输入 | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-AA20 | 20A | 10mA | 20A/5A | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-AA50 | 50A | 100mA | 50A/5A | ±1%F.S ±2Digit |
| DP4-AA100 | 100A | 100mA | 100A/5A | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-AA150 | 150A | 100mA | 150A/5A | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-AA200 | 200A | 100mA | 200A/5A | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-AA500 | 500A | 1A | 500A/5A | ±1%F.S ±2Digit |
| DP4-AA1000 | 1000A | 1A | 1000A/5A | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-AA1500 | 1500A | 1A | 1500A/5A | ±0.2%F.S ±2Digit |
| DP4-AA2000 | 2000A | 1A | 2000A/5A | ±0.2%F.S ±2Digit |
| 六：欧姆表 |
| R0.02 |  | 0.01Ω |  |  |
| R100 |  | 100Ω |  |  |
| R0.2 |  | 0.1Ω |  |  |
| R1000 |  | 1000Ω |  |  |
| R2 |  | 1Ω |  |  |
| R2000 |  | 2000Ω |  |  |
| R20 |  | 10Ω |  |  |
| R4000 |  | 4000Ω |  |  |
| R50 |  | 100Ω |  |  |
| R8000 |  | 8000Ω |  |  |

说明：

1：测量精度测试环境条件为：温度20±2℃相对湿度45-75%。

2：表中所列量程为常规量程。其它特殊量程可按用户要求定制。

六：技术参数

| 最大显示 | 19999（AC显示平均值） |
| --- | --- |
| 输入方式 | 单端输入 |
| A/D转换 | 双重积分 |
| 频率范围 | 40-1KHz（仅对交流） |
| 溢出显示 | “1”或“-1” |
| 极性显示 | 只显示“-”（仅对直流） |
| 显示方式 | 红色数码管（14.2mm） |
| 电 源 | AC 220V ±10%，50/60Hz |
| 功 耗 | ≤3.5VA |
| 耐 压 | AC 1500V/1min |
| 绝缘电阻 | 100MΩ |
| 外形尺寸 | 48H * 96W * 110L（mm） |

七：接线图

说明：

1：输入信号为直流时“+”端接信号正极，“-”端接信号负极，输入信号为交流时“+”端接信号的火线或高端，“-”端接信号的零线或低端。

2：接线如有变动，以出厂仪表配备接线图为准。

通讯协议到本公司的网站：http://www.kehaoauto.com.cn/softdown.htm 下载

联系人: 郭工 手机：13664738586 13171483291
电话：0472-5982696 网址：http://www.kehaoauto.com.cn/  http://www.kehaoipc.com/　地区代理及销售请与李经理联系 123@kehaoauto.com.cn

# Text boxes

辅助输出2：光电隔离的可编程线性电流输出模块

辅助输出3：无

输入：温度

电源：85-240VAC

主机型号：DP4-AA500，交流500V电流表

面板尺寸：96×96 mm

报警输出：继电器常开+常闭触点开关输出模块

辅助输出1：继电器常开输出模块