輪廓度儀使用及保養

一：環境

□ (1) 輪廓度儀為精密儀器，為確保良好使用及延長使用壽命，環境溫度應在19℃~21℃之間，湿度在50％~60％之間。

□ (2) 使用環境要求無塵.無震動和無強磁場。

□ (3) 避免太陽直照及儀器對著空調出風口。

二：操作人員要求

□ (1) 操作人員須經過培訓，能掌握正確使用方法和保養方法，禁止違法上崗。

三：使用和保養的注意事項

□ (1) 供給電源為穩壓電源，若電壓不穩定，須加穩壓裝置，必須接地線。

□ (2) 使用乙醇(或95%以上酒精)和無塵布清潔此機。

□ (3) 導軌應每個月點檢，若無油應加隨機付送的導軌油。若用完可用“MOBIL 2#”(美孚2號)代替。

□ (4) 標准塊為精密校正片，不能用手直接觸摸應帶手套後再用。

□ (5) 感應頭為精密部分避免撞擊，如果被測工件有凹槽或有台階應注，以免弄斷探針。

□ (6) 長期間使用(一星期)應校正標准塊，及定期檢查探針是否有磨損。

□ (7) 更換探針後，一定要調整壓力(30mN) 及標定探針直徑。

□ (8) 為確保儀器在的正常使用和良好精度，每年應請供應商作一次儀器檢查，保養和精度校正的工作。