圓度儀使用及保養

一：環境

□ (1) 圓度儀為精密儀量，為確保良好使用及延長使用壽命，環境溫度應在19℃~21℃之間，濕度在50％~60％之間。

□ (2) 使用環境要求無塵.無震動和無強磁場。

□ (3) 避免太陽直照及儀器對著空調出風口。

二：操作人員要求

□ (1) 操作人員須經過培訓，能掌握正確使用方法和保養方法，禁止違法上崗。

二：使用要求

□ (1) 供給電源為穩壓電源，確保安裝地線。

□ (2) 工作前，請把過濾器的水份排清，每天確認(每半年更換濾芯一次)。

□ (3) 為確保高精度測量，感應頭應小心工件撞擊。

□ (4) 工作台為氣動軸承，擺放工件時要做到輕拿輕放。

□ (5) 此機標准氣壓為0.4MPA(4公斤),過低、偏低，影響測量精度，長時間會磨損軸承。

□ (6) 使用乙醇(或95%以上酒精)和無塵布清潔此機。

□ (7) 為確保儀器，保持良好精度，每年應請供應商作一次儀器檢查保養和精度校正工作。

工程師簽名：                         客戶簽名：

_______________________              _______________________