HRZ-400D熔体流动速率测定仪

仪器为单色液晶大屏显示，全中文操作界面。自动计时，自动切料，自动计算结果，自动打印等多种功能。

一 产品名称：熔体流动速率测定仪

二 产品型号：HRZ-400

三 主要用途及功能：

本机按照GB/T3682-2000的要求设计制造，其主要参数满足ISO1133-97、ASTM1238标准要求可用于对可用于聚乙烯、聚炳烯、聚苯乙烯、ＡＢＳ、聚酰胺、纤维树脂、丙烯酸酯、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸脂等多种塑料材料的熔体质量流动速率（MFR）或熔体体积流动速率（MVR）来进行测定；采用进口双显智能化控温仪表，控温精度稳定。该仪器由微处理器按标准试验流程进行程序化设定，中文显示，自动计时，自动切料，自动打印等多种功能。

该仪器加热体元件已经淘汰同类产品采用的普通电加热丝的方式，而采用稀有合金材料镍铬金属压铸而成，具有长时间高温状态烧不坏的使用特点。

四 主要技术参数：

控温范围： 室温---400 ℃

控温精度： ±0.2 ℃

显示分辨率： 0.1 ℃

最大功耗： ≤500 W

温度恢复时间： 4 min

活塞位置检测：（MVR）

上下环距离： 30 mm

位移控制精度：±0.1 mm

测试范围：0.03-450g/10min

标准件参数：

料筒参数：内孔  Φ9.55±0.025ｍｍ

活塞参数：活塞头Φ＝9.475±0.015ｍｍ；

活塞头长度  Ｈ＝6.35±0.1ｍｍ

口膜参数：挤出孔Φ＝2.095±0.005ｍｍ

口模配置：Φ2.095±0.005/Φ1.18±0.01mm

砝码参数：

砝码精度：±０.５％

基本配置：  Ａ    0.325  ＫＧ（含压料杆）

Ｂ    0.875  ＫＧ

Ｃ    0.960  ＫＧ

Ｄ    1.200  ＫＧ

Ｅ    1.640  ＫＧ

F      2.0  ＫＧ

G      5.0  ＫＧ

H      9.6  ＫＧ

砝码总重量：21.6kg

五 主要配置及附件：

| 配 件 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 主 机 | 一台 |  |
| 微型打印机 | 一台 |  |
| 砝 码 | 一套 | 0.325kg、0.875kg、0.960kg、1.200kg、1.640kg 2.0kg 5.0kg 9.6kg |
| 口 膜 | 一只 | Φ2.095±0.005ｍｍ |
| 压料杆 | 一只 |  |
| 清料杆 | 一套 |  |
| 加料漏斗 | 一只 |  |
| 口膜通径杆 | 两只 | 大小各一 |
| 水平泡 | 一只 |  |
| 接料盘 | 一个 |  |
| 连接电缆 | 一套 |  |
| 主机地脚 | 四只 |  |
| 附件箱 | 一个 |  |
| 说明书 | 一本 |  |