使

用

说

明

书

苏州工业园区鸿基洁净科技有限公司

一、用途

Y09-6H型激光尘埃粒子计数器（手持式）（以下简称仪器）用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目，可直接检测洁净度等级为十万级至十级的洁净环境。

本仪器采用半导体激光光源，液晶屏显示，其体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了，电脑控制，可贮存、打印采样结果，测试洁净环境十分便利。广泛应用于电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等部门。

二、主要技术参数

１．外形尺寸　  　　   95*160*45mm3（宽×高×厚）

２．质量　 　  　　    约0.8kg

３．最大功耗　 　　    8W

４．供电电源　  　　  锂电池7.4V

５．粒径通道　  　　  0.3、0.5、5（µm）

６．采样流量　        2.83L/min

７．使用环境条件　    温度：10℃——30℃

湿度：20%——75%

环境压力及被采样气体压力：86kPa——106kPa

８．允许最大采样浓度　35000颗/L（尘埃颗粒粒径不大于0.5µm），采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体

９．采样量　　　　  　1L、2.83L、28.3L

10．自净时间　  　　　≤20min

三、工作原理和功能

１．工作原理

本仪器采用光散射原理，当空气中悬浮粒子经过光敏区时，散射出与其粒径成一定比例的光通量，经光电转换、放大及处理后得到被采集粒子当量直径和数量。

２．功能

前面板含有液晶屏及八个功能键：“Start”、“Stop”、“Print/REC”、“Reset”、“▲”、“▼”、“Option”、“Set”。

四、操作键盘的使用：

1： << Option >>在实时计数显示画面和历史计数显示画面之间的切换。

开机进入第一幅画面显示仪器名称5秒，在5秒内按增/减键，可调整显示屏的亮度。

第一幅画面显示内容：

手持式

激 光 尘 埃 粒 子

计 数 器

若无键操作5秒钟后自动进入实时计数显示画面，显示当前各粒径档的实时计数数据,当前的日期时间等信息。.

显示内容为:

××年××月××日        00:30

××∶××∶×× c        0 l

0.3µm                ××××××

0.5µm                ××××××

5.0µm                ××××××

可以进行以下操作:

(1).按<< Start >>键进入采样工作状态,屏幕上将显示采样量2.83 l. 右上角时间从01:00按秒往下递减.

(2).按<< Stop >>键进入采样停止状态,屏幕上将显示0 l.

按<< Option >>键进入历史计数显示画面，可显示内存中保存的历史数据及其相关的计数器状态或上一周期的计数及其计数器状态。

RUN：采样泵的状态。On表示开，off表示关

COM：通讯方式。PRT表示打印，SCI表示与电脑通讯

PRT：打印状态。On表示开，off表示关

REC：记录状态。On表示记录数据，off表示不记录数据

CYC：连续测量周期数

RT：每周期采样时间

P：记录数据的页数

COL：采样泵的流量

RUN:OFF                COM:PRT

PRT:OFF                REC:OFF

CYC:60                 RT:0:00

P.000                  COL:2.83L

××—××—××　        00:00

0.3µm                ××××××

0.5µm                ××××××

5.0µm                ××××××

XX-XX-XX  XX:XX： 显示上测量周期或记录在内存中

0.3µm    XXXXXX    数据的日期、时间

0.5µm    XXXXXX

5.0µm    XXXXXX：显示上测量周期或在内存中的数据

此显示状态可以进行如下操作

(1).按<< Start >>键进入采样工作状态,屏幕上将显示采样量2.83 l.

(2).按<< Stop >>键进入采样停止状态,屏幕上将显示采样量0 l

(3).按<< Print/REC >>键可改变PRT和REC的值。最大记录数为256,大于此数则将自动刷新最先记录的数据

2: << Reset >>键清计数值并重新开始一个周期的采样，还能退出参数设置返回测量画面的功能

2: <<▲>>键用于查看记录数据时向上翻页或参数调整时使数据增加,在开机时用于液晶屏亮度的调整,使亮度增加

3: <<▼>>键用于查看记录数据时向下翻页或参数调整时使数据减少,在开机时用于液晶屏亮度的调整,使亮度降低

4: << Set >>键可在停止计数方式下进入参数设置状态,按一次<< Set >>键改变一个设置参数, 按<< Option >>键移动光标, <<▲>> <<▼>>键修改数据,按<< Reset >>键退出设定状态,回到计数显示状态

(1).采样量设定:设置范围为1.00L,2.83L,28.3L

采样量设定

×××

（2）周期设定：设置范围1-99。超过设置值采样自动停止

周期设定

XX

(3).背光时间的设定:设置范围为0-99秒

背光时间设定

××

(4).时间日期设定

时间设定

20 ××年××月××日

××时××分×× 秒

(5).洁净报警级别设定0,1000,10000,100000级。

(6).清零设定:按“▲”键显示清零，再按“RESET”清内存数据。

(7).输出方式设定:通讯方式/打印方式。

(8).波特率设定:9600不要更改。

(9),采样校正:用户无法自行设定。

(10)流量校正: 按“▲”键设定数值增加，流量增加.按“▼”键，设定数值减小，流量降低。

五．使用操作步骤

- 采样气路连接有两种方式:

  - 直接将自净器接在采样口上,即可进行自净。

  - 把采样口与等速采样头相连即可直接进行采样。

- 按采样需要，选择一种采样气路连接方式，打开电源开关，仪器显示仪器名称，在5秒钟内调节液晶屏亮度，若不需调节，则5秒钟后，自动进入计数显示状态。

- 将自净器连接到采样口接嘴上，对仪器进行参数设定（不需设定可跳开这步），按“Start”键开启泵源，使仪器清零。待仪器自净为零后，再进行采样、记录、打印等一系列操作。

注意:连接打印机时，请在仪器电源关闭情况下将打印电缆线插入仪器。先打开打印机电源, 再打开仪器电源。这时在历史计数显示画面按“Print/REC”键使PRT为on，每周期结束后自动打印。

如果要打印记录的数据，请翻到需打印数据的最前一页，此时按

“Print/REC”,打印的数据从这页开始一直到记录数据的最后一页结束。

六、维护及故障修理

１．仪器使用、存贮的注意事项

⑴．仪器的工作位置和采样口应处于同一气压和同一温湿度环境下，保证仪器正常工作，避免产生凝露以至损坏仪器。

⑵．禁止抽取含有水汽、油污、腐蚀性物质的气体和高温气体，禁止在高尘埃浓度的环境下使用。

⑶．仪器在不用时应搁置在干燥、防尘良好的室内环境中，每月应通电30分钟以上。仪器内置Li电池，要及时充电

⑷．搬运时，应轻搬轻放，少受振动、冲击。

⑸．仪器在出厂包装的状态下，允许在下列环境中运输和短期存放：

温度：－40℃——50℃

湿度：90%RH（40℃）

２．常见故障与排除方法：

| 故障情况 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 开关打开液晶屏不显示 | 内置充电电池没电 | 充电 |
| 非自净状态下不计数 | 传感器与泵之间连接导管脱落 | 打开上盖连接好导管 |
| 自净20分钟后0.3µm不为零 | 自净器与进气管未插好 | 重新连接 |
|  | 自净器损坏 | 更换自净器 |

注意：

①．如用户无法解决故障，联系本公司。

②．仪器应每年标定一次以保证检测精度。

七、附件

电源充电器：           1只

自净器：               1只

打印机及充电器         1只

打印纸                 3卷

说明书                 1份

合格证                 1份

标定证书               1份

八、选购:   PC通讯软件

附：GMP规定的洁净度

| 洁净级别 | 尘粒最大允许数（颗粒数/m3） |  | 微生物最大允许数 |  | 相当于 ISO分数级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥0.5μm | ≥5μm | 浮游茵/m3 | 尘降菌/皿 |  |
| 100级 | 3,500 | 0 | 5 | 1 | ISO 5级 |
| 10,000级 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 | ISO 7级 |
| 100,000级 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 | ISO 8级 |
| 300,000级 | 10,000,000 | 60,000 |  | 15 |  |

附表：ISO14644规定的洁净度等级以及传统分级

| ISO14644分级 | 最高浓度极限（颗粒数/m3） |  |  |  |  |  | 近似对应传统规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1.0μm | 5.0μm |  |
| ISO1级 | 10 | 2 |  |  |  |  |  |
| ISO2级 | 100 | 24 | 10 | 4 |  |  |  |
| ISO3级 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 |  | 1级 |
| ISO4级 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 |  | 10级 |
| ISO5级 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 100级 |
| ISO6级 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 1,000级 |
| ISO7级 |  |  |  | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 10,000级 |
| ISO8级 |  |  |  | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100,000级 |
| ISO9级 |  |  |  | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |  |

附表：联邦标准209E分级限值

| 209E分级限值 | 分级限值（颗粒数/ft3） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 5.0μm |
| 1级 | 35 | 7.5 | 3 | 1 |  |
| 10级 | 350 | 75 | 30 | 10 |  |
| 100级 |  | 750 | 300 | 100 |  |
| 1000级 |  |  |  | 1,000 | 7 |
| 10000级 |  |  |  | 10,000 | 70 |
| 100000级 |  |  |  | 100,000 | 700 |

检验报告

环境温度     22℃     环境湿度   65%RH         测试时间  10：25

- 产品型号：Y09-6 H

- 产品编号：HJ010811-50

- 外观：

- 功能检查：

- 参数测试：

| 检 定 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检定项目 | 单 位 | 技术要求 | 实测值 |
| 自净时间 | min | 20 | 3 |
| 重 复 性 | % | 20 | 4.5 |
| 准 确 度 | % | 40 | 12 |
| 离 散 度 | % | 30 | 8 |

2.．结论：

检验人：               复核人：              检验日期：

苏州工业园区鸿基洁净科技有限公司

保修卡

产品名称：激光尘埃粒子计数器

规格型号：Y09-6 H型

产品编号：HJ010811-50

使用说明：

- 本卡由用户妥善保存，以做保修凭证，遗失恕不补发。

- 保修期限：

2008 年  11  月  13   日起

2009 年  11  月  12   日止

- 因用户使用、保管不当而损坏的；未经生产厂家允许自行拆动的；无

保修卡的；保修卡上填写的产品及编号与送修产品、编号不符或涂改

的均不在保修之列，但可实行收费修理。

- 保修卡上无发证单位盖章者不在保修之列。

- 在保修期内需重新标定的，按规定收取标定费用。

发证单位：

苏州工业园区鸿基洁净科技有限公司

维修标定记录

| 日期 | 维修标定内容 | 经手人 |
| --- | --- | --- |

苏州工业园区鸿基洁净科技有限公司

ADD：苏州相城    ZIP：215133

TEL：（0512）65450979  65450996  65450981

FAX：转808

HTTP：www.hjclean.com

E-MAIL:sales@hjclean.com

Y09–6H型 激光尘埃粒子计数器（手持式）

The specifications and designs are subject to change without notice