ATAGO PR系列数字式折射计简单操作说明

- 安装

- 用所配工具旋开电池室盖，装入一块9伏电池。注意电池的极性。

- 调零（PR-32α，PR-101α，PR-201α）

- 准备好蒸馏水。

- 清洁棱镜表面。

- 滴几滴蒸馏水到棱镜上，使水完全覆盖住棱镜表面。

- 按ZERO键，待显示不闪动的000时，调零完成。

- 用软布拭干棱镜。

注意：当每天第一次使用前，或环境温度变化时，或更换电池时，都要调零。

- 校正（仅PR-301α）

- 准备好所提供的LG标准液。

- 清洁棱镜表面。

- 用镊子夹一张所提供的圆纸到棱镜上，滴入几滴标准液湿润圆纸（不要过量）。

- 按STANDARDIZATION键，待显示不闪动的000时，校正完成。

注意：当仪器新购置回来第一次使用前，或更换电池时，都要校正。

- 样品测量

- 清洁棱镜表面。

- 滴几滴样品到棱镜上。

- 按START/OFF键。标度符号如[1]、-2-等闪动3次后，便显示测量结果。

- 当显示000或测量值时，同时按ZERO（或STANDARDIZATION）和SCAL键，此时显示最后一次测量或调零（校正）时的温度。

- 标度转换和系数设定

PR系列可进行糖度（Brix）及三种用户定义标度（2、3、4）的测量。在使用用户标度时，应设定用户标度与糖度的转换系数。

- 解开标度锁定：按SCAL键，如显示的标度符号带中括弧[]，则表明标度被锁定，需要解开才可进行标度转换。同时按ZERO（或STANDARDIZATION）键和START/OFF键，使标度符号不带中括弧[]。

- 标度选择：按住START/OFF约2秒，清屏。按SCAL键至显示所需标度。

- 设定转换系数：选定一个用户标度后，按住SCAL约三秒至显示转换系数，工厂设定均为1.00。按START/OFF或ZERO键调到所需的值。最后按SCAL，显示END，即设定完成。

- 在标度没有锁定时，按SCAL键可进行各标度的转换。

六、可能出现的错误信号极其原因：

ＡＡＡ：归零操作时没有滴水，棱镜直接暴露在空气中了；

试图用（含糖的）样品进行归零操作；

ＰＲ３０１用水（而不是用随机的ＬＧ液）作归零操作。

ＬＬＬ：在测定时没有样品滴在棱镜上或测定条件不确定。

测定样品的浓度低于仪器的测定范围。

ＨＨＨ：测定样品的浓度高于仪器的测定范围。

Ｌｏ：　电池不足，更换电池，校正零位后再进行样品测定。

----.：　样品的温度超过容许范围（５－４０℃）测定结果将不准确。

七、维护

- 当仪器表面被沾湿，可用干布擦干。

- 不得使用石油类溶剂清洁仪器。

- 仪器不能在阳光下直照，或放在热源附近。