- 自动对中系统在激光粒度仪中的作用如何？

作者：济南微纳来源：济南微纳 日期：2011年11月18日 16:12

自动对中系统在激光粒度仪中的作用是随时保证探测器的中心点与富氏透镜的焦点重合，从而使探测器有效接收所有角度上的散射光，保证测量结果的准确可靠。因为小角度探测器距离探测器中心很近，是以微米来度量的，如果对中不准将导致主光束照射到小角度探测器上，是这些探测器因饱和而失效，从而无法探测到大颗粒产生的散射光信号而导致错误的结果。

由于对中系统探测器数量有限，探测位置存在死区，对中调节系统存在静差，因此会产生额外的误差。对与性能稳定可靠的仪器，使用过程中可不用自动对中。