| 项目 | 硅应变式 压力变送器 | 扩散硅充油 压力变送器 | 陶瓷压阻 压力变送器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作原理 | 电阻应变式变送器是基于这样一个原理：弹性体（弹性元件，敏感梁）在外力作用下产生弹性变形，使粘贴在他表面的电阻应变片（转换元件）也随同产生变形，电阻应变片变形后，它的阻值将发生变化（增大或减小），再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号（电压或电流），从而完成了将外力变换为电信号的过程。 | 扩散硅是伴随半导体平面工艺的发展出现的，其制作工艺是将P型杂质扩散到一个高阻N型硅基体上行程一层极薄的P型导电层，然后用超成波或热压焊法焊上引线形成扩散硅半导体敏感测力结构。扩散硅型半导体压力传感器是由4个P型电阻构成的桥式电路，当外加应力时P型电阻条电阻率发生变化，从而使桥路失去平衡，产生于压力成比例的电压。 | 抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递，压力直接作用在陶瓷膜片的前表面，使膜片产生微小的形变，厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面，连接成一个惠斯通电桥（闭桥），由于压敏电阻的压阻效应，使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号，通过激光标定，传感器具有很高的温度稳定性合时间稳定性，传感器自带温度补偿0～70℃，并可以和绝大多数介质直接接触。 |
| 精度指标 | 精度：0.5% F.S.（1%） 测压范围：0～100Mpa 工作温度：－40℃～80℃ 补偿温度：0℃～50℃ 稳定性：0.3％FS/年 | 精度；0.2％FS（0.1％FS挑选） 测压范围：0～100Mpa 工作温度：－40℃～80℃ 补偿温度：-10℃～80℃ 稳定性：0.15％FS/年 | 精度：0.5％ F.S. 量程：1Bar～400Bar 工作温度：－40℃～125℃ 补偿温度：0℃～70℃ 长期稳定性：0.2％F.S./年 |
| 价格 | 低 | 高 | 中 |
| 优点 | 工艺简单、价格便宜 | 稳定性高、精度高、重复性好 | 无任何污染、性能稳定可靠、膜片硬度高，耐磨耐腐蚀 |
| 缺点 | 温度范围窄、蠕变大、灵敏度低 | 工艺复杂、超过120℃无法正常工作 | 量程范围较窄，无特高量程 |