新规程活塞压力计(250MPa超高压)

性能特点

●活塞在起始量程测量延续时间，各项指标完全符合JJG59-2007 《活塞式压力计》、JJG99-2006 《砝码》、国家计量检定规程。

● 活塞和活塞筒经精工研磨，其圆度误差和间隙极小，因而极大的提高活塞转动延续时间，也就相应减小活塞下降速度，提高活塞鉴别力。

●两个被检表接头处设计有两个截止阀，截止阀能及时关闭被检系统之间的压力。由于活塞式压力计在加减砝码时，必须减压将活塞降下来，而被检精密压力表、压力变送器、传感器等和系统之间若不能被截止，表中的压力会随着活塞升降而升降，则考核不出被检表的回程误差，特意设计的压力转换阀，在关闭时，可不用砝码单独工作，即活塞压力计套子可作为压力泵或压力源独立使用。

●活塞工作位置采用一体式双排液晶数字光标（国内首创）显示的位移传感器监测，具有灵敏、醒目、准确的优点。
●砝码已经进行压力形变系数和当地重力加速度的修正。

●可选配数字显示功能：温度、位移、时间、转速、压力等参数的数字显示；可选配电机，使活塞由电机带动旋转。

●测量范围：名义标称测量范围与实际测量范围一致

●活塞系统可以方便拿出送检（不用携带沉重的主机台）

●可作为传递用检定活塞式压力计；也可高精度测试用。可配kg砝码和Mpa砝码

●加压系统先进，轻便耐用！柔弱女子即可轻松打压至100MPa

●砝码采用挂篮结构，重心低，稳定性极好。

●同时检定两只被检表，采用快速压力接头，绝无漏油现象

●每台均出具中国计量科学研究院或中国测试技术研究院《检定证书》

主要技术指标 
型      号：

CW-6T 、 CW-60T 、CW-250T、 CW-600T 、

CW-800T 、 CW-1000T 、CW-1600T
标称范围/测量范围：

0.04 ～ 0.6MPa ；  0.1～6 MPa ； 0.5～25 Mpa； 1～60 Mpa ；1～80Mpa ； 2～100 MPa ；2～160 Mpa；5～250 Mpa
准 确 度：

0.005级（ ±0.005% ）；0.01级（±0.01%）；

0.02级（±0.02%） ；0.05级（±0.05% ）
功     能：量传活塞压力计；检定压力计、压力表、压力变送器等。

其它技术指标
活塞材料： 活塞杆：碳化钨     活塞筒：碳化钨 
砝码材料：无磁不锈钢（0.005级；0.01级；0.02级）；碳钢（0.05级）
工作介质：变压器油或变压器油与煤油的混合油、癸二酸酯

CW-2500T常用产品性能参数

| 型号 |  | CW-2500T |
| --- | --- | --- |
| 参 数 | 单位 | 测量范围 |
|  |  | 5～250MPa |
| 标称上限 | MPa | 250 |
| 标称下限 | MPa | 5 |
| 测量上限 | MPa | 250 |
| 测量下限 | MPa | 5 |
| 活塞公称面积 | cm² | 0.02 |
| 底盘及活塞 | 公称质量 | Kg | 2 |
|  | 产生的压力 | MPa | 5 |
| 专用砝码 | 公称质量 | Kg | 0.1；0.2；0.5；1；2；5 |
|  | 产生的压力 | MPa | 0.5；1；2.5；5；10；25 |
|  | 数量 | 个 | 1；2；1；1；1；9 |
| 接口 |  | M20 × 1.5 |
| 重量 | Kg | 140 |
| 工作介质 |  | 癸二酸酯（癸二酸二异戊酯或癸二酸二异辛酯）20 时运动粘度 20 ~ 25 厘池，酸值不大于 0.05毫克 KOH/ 克 |