数 字 压 力 计

超稳数字压力表CWY122

产品介绍：

微功耗智能产品，采用国际领先的测量电路，精密可靠的温度补偿。可真实地连续测量压力数值。它非常适合于现场及实验室使用，完成精密压力测量和一般压力表、精密压力表等压力仪表的校验工作，也可广泛用于需要精密测量压力的场合等。也是指针式精密压力表、电接点压力表等传统指针压力表的更新换代产品。

应用领域：

校验一般压力表；
校验精密压力表；
校验血压计；
校验其他压力仪表；
精密压力测量；
精密压力变化分析；
精密压力控制。

典型特点：

通过本安认证，认证号为CNEx10.1827，类型ExiaⅡCT4

自动峰值记录；

稳定性好：（0--50）℃ 温度补偿。温度漂移小，时间漂移小，抗各种干扰能力强。
11种压力单位转换，国际通用。mmH2O、mmHg 、inH2O、inHg 、kgf/cm2、psi、kPa、 MPa、Pa 、mbar、bar多种压力单位切换。
2点校准方式，操作快捷。最大值最小值自动记录。
9V碱性电池供电，方便更换。也可选配电源适配器交直流供电，供电方式多样。
压力采样周期可调。自己掌控记录瞬间变化的压力真值。

测量速度：

可根据用户使用情况调整。

使用环境：

环境温度：（-10～50）℃；
    相对湿度：＜95%；       
    大气压力：（86～106）kPa；
    存储温度：（-20～70）℃。

显示：

白色背光，5位数字显示。

供电方式：

内置一节DC9V无汞碱性电池。
    可外接电源适配器，自动切断电池供电。

工作时间：

测量速度不同，连续工作时间也相应不同。
    测量速度为1次/秒时，可连续工作约2000小时；
    测量速度为1次/10秒时，可连续工作约8000小时。

其他指标：

外形尺寸：表头φ112mm × 40mm，总长178mm； 
    重量：约0.58kg； 
    压力连接：M20 × 1.5；
    通讯接口：RS232。

附加功能：

温度测量：分辨率为0.1℃；
    峰值记录：记录压力测量过程中出现的最大和最小数值；
    压力百分比指示：用进度条显示压力测量数值的量程百分比；

一、常规压力量程选型表

| 压力范围 | 准确度等级① | 准确度等级② | 准确度等级② | 准确度等级② | 介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (-100～0)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
| (0～16)kPa | -- | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
| (0～25)kPa | -- | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
| (0～40)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
| (0～60)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
| (0～100)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
| (0～160)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
| (0～250)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
| (0～400)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
| (0～600)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
| (0～1)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
| (0～1.6)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
| (0～2.5)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
| (0～4)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
| (0～6)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
| (0～10)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
| (0～16)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
| (0～25)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
| (0～40)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
| (0～60)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
| (0～100)MPa | -- | 0.05, SG | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
| (0～160)MPa | -- | 0.05, SG | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
| (0～250)MPa | -- | 0.05, SG | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |

G=表压；SG=密封表压；①保证准确度温度范围(20±3)℃；②保证准确度温度范围(0～50)℃；③非腐蚀性气体；④非腐蚀性的液体或气体。

二、复合常规压力量程选型表

| 压力范围 | 准确度等级① | 准确度等级② | 准确度等级② | 准确度等级② | 介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ±16kPa | -- | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
| ±25kPa | -- | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
| ±40kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
| ±60kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
| ±100kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
| (-100～160)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
| (-100～250)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, G | 0.2, G | ③ |

G=表压；保证准确度的温度范围：①(20±5)℃，②(0～50)℃；③非腐蚀性气体。